[image: image1.jpg]


报   价    书

询价函
[image: image2.png]



我部就半自动体外除颤器(AED)采购项目进行询价采购，欢迎贵公司参加报价。
一、项目编号：2025-JLTJXZ-W4004
二、项目名称：半自动体外除颤器材 (AED) 采购
三、货物一览表
详见附件
说明：以上报价含货物、运输、安装及税金等所有费用，相关技术参数不明确请联系周先生17305242818
四、报价须知
1.报价表以询价函中货物规格为标准进行报价，若所报货物达不到要求，可能导致报价无效；
2.报价书于2025年11月10日18时00分前密封送至(邮寄)江苏省徐州市新沂市，详细地址联系 周先生17305242818;
3.本项目按照符合采购需求、质量服务相同且报价最低的原则，组织评审；
4.报价附公司资质复印件(银行开户证明、营业执照、法定代表人资格证明书、法定代表人授权书、 主要股东或出资人信息等可能详细资料)并加盖公司骑缝章；
5.邮寄时请在快递封面标注项目名称和项目编号，便于查收；
6.报价请严格按照上述要求进行。
五、联系方式
地    址：江苏省徐州市新沂市
邮政编码：221400
联系人：周先生17305242818 于先生17305242928
报  价  书
我方授权                 (全权代表姓名职务)为全权代表，参加贵单位组织的2025-JLTJXZ-W4004半自动体外除颤器(AED)询价采购。 我方保证履行询价书的要求、报价书的承诺，本报价文件   日内有效。
报价表：
	序号
	货物名称
	品牌及规格型号
	计量
单位
	数量
	单价(元)
	总价(元)
	交货时间
	交货方式
	备注

	1
	除颤器
	壁挂式，详见技术参数文件
	台
	6
	
	
	
	免费送货上门
	

	2
	除颤器
	立柜式，详见技术参数文件
	台
	4
	
	
	
	免费送货上门
	

	金额合计：(大写)                                               (¥             )

	服务承诺：免费上门，免费维保期3年，提供三包服务。


报价方全称：                                  法人(或授权)代表：(签字)
年   月   日
技术参数文件
1. 整机重量(含电池)≤2.5Kg,  尺寸296mm*220mm*97mm。
2.设备主机寿命≥10年。
3.具备优异的抗冲击/跌落性能：机器六面均可承受≥1.6
米 高 度 跌 落 冲 击 。(提供原厂产品说明书并加盖制造商公章佐证)
4.设备具有良好的防尘防水设计，至少满足IP55(提供相关验 证报告)。
5.除颤技术：采用双向波技术，波形参数能根据病人阻抗自 动补偿 。
6. 除颤能量：成人最高除颤能量≥360J;  儿童最高除颤能量 ≥100J。
7.成人模式下，首次电击没有消除室颤时，第二次和第三次 电击分别会自动提供更高级别能量，第三次后的后续电击维持最 大能量 。
8.开始AED 分析到200J 放电准备就绪≤5S, 开始AED 分 析 到360J 放电准备就绪≤12S。
9.具备成人/儿童模式实体切换按键，可一键切换成人/儿童 患者类型，设备开机默认为成人模式。
10. 单 幅 电 极 片 有 效 期 ≥ 6 0 个 月。(提供原厂产品说明书并加盖制造 商公章佐证)
11.设备主机配置的国际通用心律分析算法性能测评数据库
数 量 ≥ 7 个。(提供原厂产品说明书并加盖制造商公章佐证)
12.一次性电极先连接在设备上，开机后无需手动将电极片 插至AED 主机上，节约抢救时间。
13. 单块电池容量≥4200mAH, 有效期≥6.5年。
14. 单块电池下至少可支持≥200次360J 除颤治疗。
15.设备主机具有4.3英寸彩色液晶显示屏，可对操作者进 行动画指导。
16.设备内部存储器可存储3000份自检报告。(提供原厂产品说 明书并加盖制造商公章佐证)
17.可选配挂式和立式箱体报警器：挂式柜尺寸
400mm*205mm*400mm, 立式柜尺寸1480mm*345mm*606mm。(误差5mm
以 内 )
18.供货方负责产品运输、安装及调试，同步现场培训操作 人员使用。

